Rysunek 4. Odprowadzenia jednobiegunowe przedsercowe Wilsona.

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,
INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Praca dyplomowa magisterska

Detekcja i analiza odstępu QT w sygnale EKG.

QT interval detection and analysis in the ECG signal.

Autor:	Paweł Musiał
Kierunek studiów:	Inżynieria Biomedycza
Opiekun pracy:	dr inż. Joanna Jaworek-Korjakowska

Kraków, 2016

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.): „ Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.”, a także uprzedzony o odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) „

Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, zwanym dalej „sądem koleżeńskim”, oświadczam, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem(-am) osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem(-am) ze źródeł innych niż wymienione w pracy.

Paweł Musiał

# Wstęp

## 1.1 Wprowadzenie
Historia elektrokardiografii sięga roku 1842 kiedy to profesor fizyki Carlo Matteucci, wykazał, że każdemu uderzeniu serca żaby towarzyszy prąd elektryczny. Następnie w roku 1878 John Burden Sanderson oraz Friderick Page, brytyjscy fizjolodzy przy użyciu elektrometru kapilarnego zapisali prąd elektryczny żaby. W następnych latach został ulepszony galwanometr, natomiast w roku 1887 został opublikowany pierwszy elektrokardiogram, który na I Międzynarodowym Kongresie Fizjologów w Bale w 1889 roku zauważył holenderski fizjolog Willem Einthoven. Naukowiec ten najbardziej przyczynił się do rozwoju elektrokardiografii, on jako pierwszy użył tego pojęcia na spotkaniu Holenderskiego Stowarzyszenia Medycznego. W 1895 roku Einthoven ulepszył elektrometr oraz użył formuły poprawki uzyskując tym samym rozróżnienie pięciu wychyleń, które nazwał P, Q, R, S, T. Kolejne prace Einthovena polegały na ciągłym szukaniu nowych rozwiązań oraz ulepszeń elektrometrów. W 1912 roku opisał trójkąt równoboczny utworzony przez standardowe odprowadzenia I, II, III, który później nazwano trójkątem Einthovena. Zwieńczeniem kariery i dobytku naukowego Einthovena była przyznana mu Nagroda Nobla w 1924 roku. Po jego śmierci kolejni badacze kontynuowali prace nad elektrokardiografią. Do ważniejszych wydarzeń należy zdefiniowanie przez Anerican Heart Association oraz Cardiac Society umiejscowienie 6 jednobiegunowych odprowadzeń sercowych Wilsona V1-V6 oraz zaproponowanie przez Emanuela Goldbergera jednobiegunowych odprowadzeń kończynowych aVR, aVL, a VF w 1942[1]. Od tego czasu aż do dnia dzisiejszego następuje ciągły rozwój elektrokardiografii, ulepszany jest sprzęt do pozyskania sygnału elektrycznego podczas pracy mięśnia sercowego oraz oprogramowanie. W tej pracy koncentrowano się wyłącznie nad oprogramowaniem, które dokonuje automatycznej analizy elektrokardiogramu.
## 1.2 Cel i motywacja pracy
Podczas konferencji Computing in Cardiology poruszono problem automatycznego pomiaru odstępu QT w sygnale EKG, czego skutkiem było sformułowanie następującego pytania: "Czy można dokonywać automatycznego pomiaru odstępu QT z dokładnością do zaakceptowania przy ocenie klinicznej?". Organizacja PhysioNet umieściła w 2006 roku na swojej stronie internetowej wyzwanie, które zachęca uczestników do rozwiązania tego zagadnienia[2]. Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na poruszony problem i przedstawia wykonany program do automatycznej detekcji odstępu QT oraz jego analizy. Celem projektu jest implementacja algorytmu wyszukiwania w sygnale elektrokardiograficznym dwóch punktów charakterystyczny a mianowicie początku zespołu QRS oraz końca załamka T. Następnie program oblicza znormalizowany odstęp QT, na którego podstawie przeprowadzana jest statystyka oraz klasyfikacja. Aplikacja potrafi również dokonać analizy obliczonego odstępu QT co pomaga wykryć patologie u pacjentów. Motywacją do napisania tej pracy jest również zainteresowanie przetwarzaniem sygnałów biomedycznych oraz pisanie aplikacji wspomagających prace lekarzy.
Rozdział 1 zawiera wprowadzenie w temat niniejszej pracy oraz główny cel pracy i motywacje przy wyborze tematu. Rozdział 2 przedstawia opis badania elektrokardiograficznego oraz fizjologie mięśnia sercowego. W rozdziale tym opisano budowę serca oraz przedstawiono schemat jego działania. Dodatkowo skoncentrowano się na przybliżeniu idei badania EKG oraz sposobów jego wykonywania. Rozdział 3 opisuje odstęp QT oraz pokazuje sposoby jego obliczania i typowe wartości. Przedstawia również choroby związane z nieprawidłowym czasem trwania odstępu QT. W rozdziale 4 przedstawiona zostanie część praktyczna pracy, tak więc opis wykonanego programu. W rozdziale znajdują się schematy wykorzystanych algorytmów, wyniki ich działania oraz uzasadnienia wyboru narzędzi potrzebnych do realizacji niniejszej pracy. Rozdział 5 to wynik analizy oraz testów wykonanej aplikacji. W rozdziale tym porównana zostanie wykonana praca oraz uzyskane wyniki z wynikami uzyskanymi przez innych inżynierów, którzy też podjęli się tego tematu. Rozdział 6 jest podsumowaniem całej pracy, wykazuje osiągnięte rezultaty oraz przedstawia problemy napotkane przy jej realizacji. Z kolei rozdział 7 to spis literatury wykorzystany do realizacji projektu.

# Elektrokardiografia

Elektrokardiografia (EKG, pol. Elektrokardiografia) jest zabiegiem diagnostycznym wykorzystywanym w medycynie do oceny pracy mięśnia sercowego oraz chorób z nim związanych. Jest to metoda polegająca na zapisie zjawisk elektrycznych, które powstają
w skutek zdolności włókien mięśnia sercowego do spontanicznego przekazywania pobudzeń. Dla Sygnału elektrokardiograficznego charakterystyczne jest występowaniem struktur reprezentujących chronologicznie kolejne etapy cyklu pracy serca. Z diagnostycznego punktu widzenia najbardziej istotne są:
- parametry morfologiczne – które przedstawiają miejsce, w którym powstaje impuls pobudzający oraz następnie jego drogę przewodzenia,
- parametry czasowe – reprezentują one kolejne następstwa, które są związane najpierw z pobudzeniem a następnie relaksacja mięśnia.
Wbrew pozorom parametr, który jest najmniej istotny to amplituda sygnału, gdyż zawiera ona reprezentacje wpływu licznych zjawisk poza kardiologicznych oraz zmiennych warunków rejestracji. Elektrokardiografia jest jednym z najbardziej rozwiniętych badań opierających się na zapisie bioelektrycznych sygnałów. Jednak istnieją groźne dysfunkcje serca, które nie znajdują się w zapisie EKG, np. niedomykalność zastawek.
Najważniejszą rzeczą do automatycznej analizy sygnału EKG jest wybór odpowiednich algorytmów przetwarzania i analizy sygnałów. Przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych zautomatyzowanych dziedzin elektrodiagnostyki medycznej.

## 2.1 Elektrofizjologia mięśnia sercowego

W tym rozdziale przybliżona zostanie anatomia mięśnia sercowego oraz fizjologia układu bodźcotwórczo-bodźcoprzewodzącego serca. Pobudzenie nawet jednej komórki mięśnia sercowego może spowodować, że fala depolaryzacji rozprzestrzeni się na najbliższe pobudliwe włókna mięśniowe a z tych kolei na dalsze. Szybkość przewodzenia bodźca w tych warunkach wynosi ok. 400 mm/s wzdłuż włókien a 200 mm/s w poprzek włókien. Jest
to spontaniczne przekazywanie pobudzenia, które jest cech charakterystyczną mięśnia sercowego. W warunkach fizjologicznych wytwarzanie i przewodzenie impulsów odbywa się za pomocą układu bodźcotwórczo-bodźcoprzewodzącego, który zbudowany jest
z wyspecjalizowanych włókien mięśniowych, które są pozbawione własności kurczliwych oraz charakteryzują się zdolnością szybkiego przewodzenia a niektóre do samodzielnej depolaryzacji. Rysunek 1 przedstawia budowę tego układu.

Rysunek 1. Anatomia układu bodźcotwórczo-bodźcoprzewodzącego serca.
Do głównych elementów tego układu zalicza się: węzeł zatokowo-przedsionkowu SA, szlak międzyprzedsionkowy, szlaki międzywęzłowe, węzeł przedsionkowo-komorowy AV, pęczek Hisa, włókna Purkinjego. Poniżej znajduje się opis wyżej wymienionych elementów układu.
Węzeł zastokowo-przedsionkowy SA położony u ujścia żyły głównej górnej
do prawego przedsionka jest podstawowym generatorem rytmu sterowanym przez sympatycznych i parasympatyczny układ nerwowy. U człowiek ma on powierzchnię
ok. 1mm2 i składa się z kilku tysięcy komórek rozrusznikowych. Sterowanie rytmem tego generatora odbywa się na drodze neurologicznej poprzez wzajemne antagonistyczne działanie układu sympatycznego oraz parasympatycznego, a także za pomocą hormonów takich jak adrenaliny i tyroksyny.
Węzeł przedsionkowo-komorowy AV położony pod wsierdziem prawego przedsionka posiada zdolności bodźcotwórcze, dlatego nazywany jest zapasowym generatorem rytmu.
Z kolei w warunkach fizjologicznych węzeł AV jest przekaźnikiem bodźca ze szlaku międzywęzłowego przedniego dalej do pęczka Hisa. Węzeł AV charakteryzuje się wolnym przewodzeniem bodźca, rzędu 50-100 mm/s, co skutkuje opóźnieniem skurczu komór względem skurczu przedsionków.
Pęczek Hisa wychodzi z węzła AV i po dojściu do przegrody międzykomorowej dzieli się na dwie odnogi: prawą (wąska) i lewą (szeroka). Odnogi te posiadają również zdolności bodźcotwórcze, jednak w warunkach fizjologicznych rozgałęzienia te są zwykle przekaźnikiem bodźca.
Szlak międzyprzedsionkowy (tzw. wiązka Bachmanna), który przekazuje pobudzenie do mięśni lewego przedsionka.
Włókna Purkinjego to rozgałęzione zakończenia wiązek pęczka Hisa w obu komorach. One również posiadają zdolności bodźcotwórcze i stanowią ostatni element układu bodźcoprzewodzącego. Przenoszą one pobudzenie bezpośrednio na roboczy mięsień komór serca.
Szlaki międzywęzłowe, wyróżnia się trzy szłaki:
  - przedni,
  - środkowy (Wenckebacha),
  - tylny (Thorela).
Szlak przedni przekazuje pobudzenie do węzła przedsionkowo-komorowego, pozostałe
są zapasowymi drogami bodźcoprzewodzącymi i w warunkach fizjologicznych nieczynne.

## 2.2 Stosowane zestawy elektrod

W badaniu EKG stosowane są trzy główne zestawy elektrod:
- 3 odprowadzenia dwubiegunowe kończynowe Goldbergera (rysunek 2)
- 3 odprowadzenia jednobiegunowe kończynowe Einthovena(rysunek 3)
- 6 odprowadzeń jednobiegunowych przedsercowych Wilsona (rysunek 4)
Standardowe 12-odprowadzeniowe badanie EKG jest najpopularniejszym i najczęściej wykonywanym testem elektrodiagnostycznym. W standardowym badaniu EKG korzysta się głównie z rejestratorów 3-, 6- lub 12-kanałowych, rejestratory o mniejszej liczbie torów sygnałowych oferują zwykle możliwość przełączania zestawu elektrod pomiarowych. Umiejscowienie odprowadzeń kończynowych powoduje powstanie redudancji informacji w zamkniętym oczku trójkąta Einthovena oraz tworzących wysokości trójkąta równobocznego gałęziach Goldbergera. Taka liczba odprowadzeń ma na celu odwzorowanie trójwymiarowej struktury serca. Sygnał jest pozyskiwany ze wszystkich odprowadzeń w tej samej chwili
czasowej, tak więc mamy do czynienia za nadmiarem informacji. Istnieje również szansa, że
niektóre załamki mają reprezentacje w sygnale konkretnego odprowadzenia a w innym nie.[3]

Rysunek 2. Odprowadzenia jednobiegunowe kończynowe Goldbergera

Rysunek 3. Odprowadzenia dwubiegunowe kończynowe Einthovena.

## 2.3 Rodzaje badań

W elektrodiagnostyce serca wyróżnia się różne rodzaje badań, które zostaną niżej opisane.	Standardowe 12-odprowadzeniowe badanie EKG, jest to najczęściej wykonywane badanie, którego celem jest ogólna ocena stanu mięśnia sercowego i jego zdolności repolaryzacyjnych w spoczynku, jest to więc badanie przesiewowe. To standardowe badanie może dostarczyć jednak wielu informacji diagnostycznych, które mogą być podstawą wykrycia patologii, które następnie szczegółowo należy zweryfikować. Badanie jest wykonywane w pozycji leżącej przez czas od 10 do 15 sekund. Elektrody użyte
do odprowadzeń przedsercowych muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą, dlatego tak ważna jest odpowiednia temperatura w pomieszczeniu pomiarowym około 22 stopni Celsjusza, ponieważ niższa temperatura może powodować skurcze skóry (dreszcze), natomiast wyższa wzmożone działanie gruczołów potowych co może być powodem zakłóceń.[3]
Elektrokardiografia próby wysiłkowej jest badaniem medycznym, które opiera się
na zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, który powoduje zwiększenie zapotrzebowania na tlen co organizm kompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe. U osób, którzy cierpią
na niewydolność przepływu wieńcowego, powyżej pewnego wysiłku nie może już dalej zostać pokryte to zapotrzebowanie drogą zwiększonego przepływu i rozwijają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.[4]
Badanie metodą Holtera odbywa się za pomocą mobilnego urządzenia, które jest zasilane bateriami. Czas zapisu sygnału elektrokardiograficznego to zazwyczaj 24 lub 48 godziny. Istotne jest również, że pacjent poddany badaniu EKG metodą Holtera zobowiązany jest do prowadzenia dziennika aktywności, w którym notuje różne czynności fizyczne
(np. bieg na autobus) lub stany emocjonalne (np. strach). Badanie holterowskie stosuje się
do detekcji następujących zjawisk:
  - ocena zmienności rytmu serca,
  - detekcja arytmii,
  - ocena pracy kardiostymulatora,
  - detekcja alternansu załamka T.
## 2.4 Opis elektrokardiogramu
Klasyczny elektrokardiogram składa się z jak napisano w poprzednich podrozdziałach z 12 odprowadzeń i zapis sygnału EKG na papierze przedstawia rysunek 6. W tym rozdziale przedstawiony zostanie opis poszczególnych załamków, odcinków, odstępów oraz punktów charakterystycznych zapisu EKG. W nawiązaniu do rozdziału 2.1 przeanalizowano fizjologie mięśnia sercowego w oparciu o zapis bioelektryczny jego aktywności. Jak wspomniano wcześniej głównym generatorem rytmu w układzie bodźcotwórczo-bodźcoprzewodzącym jest węzeł SA, skąd pobudzenie jest przekazywane na komórki mięśnia prawego przedsionka oraz za pomocą szlaku międzywęzłowego na komórki mięśnia lewego przedsionka. Odpowiada
to sytuacji, gdzie wszystkie komórki przedsionka są pobudzone i następuje ich depolaryzacja co znajduje swoją reprezentacje w zapisie w postaci wystąpienia załamka P. Następnie pobudzenie przechodzi szlakiem międzywęzłowym przednim do węzła AV, który charakteryzuje się wolnym przewodzeniem, następnie poprzez pęczek Hisa trafia do włókien
Purkinjego, które powodują skurcz mięśni komór, którego w zapisie EKG reprezentuje zespół
QRS. Następnie na zapisie elektrokardiograficznym obserwujemy powrót do stanu spoczynku, repolaryzacje komór co objawia się obserwowaniem załamka T. Teraz opisane zostaną poszczególne elementy jednej ewolucji serca, którą zapis elektrokardiograficzny przedstawia rysunek 5.

Rysunek 5. Załamki, odcinki oraz odstępy występujące w zapisie EKG.

Rysunek 6. Standardowy 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram
Na sygnał EKG składają się:
- załamki:
  - P – odpowiada depolaryzacji mięśnia przedsionków,
  - zespół QRS – odpowiada depolaryzacji mięśnia komór,
  - T – odpowiada repolaryzacji mięśnia komór,
- odcinki:
  - PQ – wyraża czas przewodzenia depolaryzacji przez węzeł przedsionkowo-komorowy (AV),
  - ST – okres początkowej repolaryzacji mięśnia komór,
- odstępy:
  - PQ – wyraża czas przewodzenia depolaryzacji przez cały układ bodźcoprzewodzący czyli od węzła zatokowo-przedsionkowego (SA) do włókien Purkinjego,
  - ST – wyraża czas wolnej i szybkiej repolaryzacji mięśnia komór,
  - QT – wyraża czas potencjału czynnościowego mięśni komór.

# Odstęp QT

## 3.1 Sposoby wyznaczania i obliczania odstępu QT

Odstęp QT zwiera się od początku zespołu QRS do końca załamka T i zawiera cały zespół QRS odcinek ST i załamek T. Czas trwania tego odpowiada depolaryzacji
i repolaryzacji mięśniówki komór. Wydłużony oraz skrócony odstęp QT może świadczyć
o różnych problemach z poprawnym funkcjonowaniem mięśnia sercowego. Ważne jest więc poprawne i dokładne obliczenie tego odstępu. Istnieje kilka metod pomiaru zarówno dla wersji z jednym odprowadzeniem jak również z dwunastoma. Dla wersji z jednym odprowadzeniem obliczane są wszystkie wykryte odstępy QT a następnie kilka parametrów statystycznych takich jak średnia, mediana, odchylenie standardowe oraz ilość odstępów niezgadzających się z normą. W takim podejściu można napotkać na pewne problemy mianowicie sygnał z nie wszystkich odprowadzeń jest odpowiedni do analizy. Dla sygnału
z odprowadzeń: aVL i V1 ciężko jest określić koniec załamka T, przez co obliczenie odstępu QT nie jest rekomendowane. Z kolei sygnały, na których najlepiej dokonać detekcji końca załamka T, pochodzą z odprowadzeń: II oraz I i V5. Z kolei dla wersji z dwunastoma odprowadzeniami, można liczyć dyspersję załamka T. Metoda ta zakłada stałe położenie punktu charakterystycznego jakim jest początek zespołu QRS, natomiast koniec załamka
T jest zmienny w kolejnych odprowadzeniach i jest obliczany dla kolejnych ewolucji serca
i dyspersja załamka T obliczana jest jako różnica pomiędzy maksymalnym i minimalnym odstępem QT dla danej ewolucji serca, zgodnie z poniższym wzorem
QT_disp = max(QT_i) - min(QT_i) ,
gdzie QT wyraża odstęp QT w i-tej ewolucji serca w milisekundach
Ocena dyspersji załamka T może być przydatna w następujących sytuacjach:
- ocena ryzyka wystąpienia arytmii komorowych oraz nagłej śmierci
- kontrola efektywności i bezpieczeństwa leczenia środkami antyarytmicznymi
- ocena niebezpieczeństwa pojawienia się arytmii w wyniku stosowania leków
Istotna jest również standaryzacja czasu trwania odstępu QT. Korekta jest potrzebna
ze względu na zmieniający się rytm serca czyli odstęp RR pomiędzy dwoma sąsiadującymi pikami pochodzącymi z zespołu QRS. W tym celu zaproponowano kilka wzorów, które korygują obliczony w milisekundach odstęp QT. Są to wzory:
- Bazzeta
  QT_B = { QT } over {sqrt{RR} }
- Fridericia
  QT_F = { QT } over {nroot{3}{RR} }
- Framigham
  QT_L = QT + 0,154(1 - RR)
  W powyższych wzorach przyjęto następujące oznaczenia:
  - QT – odstęp QT mierzony w milisekundach
  - RR – odstęp między sąsiadującymi pikami zespołów QRS w sekundach

## 3.2 Typowe wartości diagnostyczne oraz patologie

Jeśli chodzi o prawidłowe oraz patologiczne czasy trwania skorygowanego odstępu QT przedstawia je tabela poniżej (tabela 1).
Tabela 1. Skorygowane wartości odstępu QT dla różnych grup.
QTC [ms]	Dzieci	Kobiety	Mężczyźni
prawidłowe	<440	<450	<430
graniczne	440 – 460	450 – 460	430 – 450
wydłużone	>460	>460	>450

Nieprawidłowy odstęp QT można podzielić w zależności od czasu trwania odstępu QT oraz od tego czy choroba jest nabyta czy wrodzona.
- Wrodzone skrócenie odstępu QT przykładem choroby może być zespół krótkiego QT, którym jest uwarunkowane genetycznie zaburzenie przewodzenia w układzie bodźcoprzewodzącym serca, spowodowane mutacjami w genie kanału potasowego. Charakteryzuje się rodzinnym występowaniem skróconego skorygowanego czasu trwania odstępu QT poniżej 300 ms.
- Nabyte skrócenie odstępu QT przykładami chorób są hiperkaliemia czyli stan, w którym stężenie jonów potasowych K+ w surowicy krwi przekracza przyjętą wartość 5,5 mmol/l oraz hiperkalcemia, czyli stan podwyższonego poziomu wapnia we krwi
- Wrodzone wydłużenie odstępu QT, przykładami chorób mogą być: zespoł Jervella i Lange-Nielsena, zespól Romano-Warda, zespół Andersen-Tawila. Są to choroby dziedziczne i są one dziedziczone autosomalnie. Objawami każdej z nich jest zespół długiego odstępu QT zarejestrowanego podczas badania EKG
- Nabyte wydłużenie odstępu QT, które może objawiać się w różnego rodzaju chorobach oraz stanach, np. uszkodzenie i niedokrwienie mięśnia sercowe, zawał mięśnia sercowego, podczas przyjmowania leków przeciwarytmicznych lub psychotropowych, choroby ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia elektrolitowe, guz chromochłonny, hipotermia, jadłowstręt psychiczny.

# Implementacja algorytmu

W tym rozdziale przedstawiony zostanie sposób realizacji wykonanego programu
do detekcji oraz analizy odstępu QT. Opisane zostaną narzędzia, za pomocą których realizowano projekt. W kolejnych podrozdziałach zaprezentowane zostaną kolejne sposoby przetwarzania sygnału elektrokardiograficznego. Pod koniec pokazane zostanie szczegółowy opis zastosowanego algorytmu oraz krótka instrukcja aplikacji.

## 4.1 Środowisko programistyczne i narzędzia

Jak wspomniano w rozdziale pierwszym realizowany projekt jest próbą odpowiedzi
na wyzwanie przygotowane przez PhysioNet. Organizacja ta do tego zadania przypisała też bazę sygnału elektrokardiograficznego, którą umieściła na swoich stronach internetowych. Jest to baza PTB (Physikalish-Technische Bundesantalt), tworzona przy udziale National Metrology Institute of Germany. Badania EKG przeprowadzane zostały chorym pacjentom oraz zdrowym ochotnikom przez profesora Michael'a Oeff'a, który pracuje na oddziale kardiologi w klinice uniwersyteckiej Benjamina Franklina w Berlinie. Baza ta zwiera 549 nagrań, które pochodzą od 290 podmiotów, każdy z podmiotów posiada od jednego do pięciu nagrań. Jedno nagranie zawiera sygnał z 15 odprowadzeń (12 standardowych oraz
3 odprowadzenia Franka). Teraz zostanie przedstawionych kilka parametrów sygnału EKG:
- częstotliwość próbkowania wynosi 1000 Hz.
- rozdzielczość 16-bitowa
- rezystancja wejściowa 100 ohm
- napięcie wejściowe +/- 16 mV
Zapisy badań EKG z tej bazy pochodzą od mężczyzn oraz kobiet, w wieku od 17 do 87 lat. W plikach nagłówkowych znajdują się dane pacjenta oraz adnotacje odnośnie chorób, przyjmowanych leków, historii medycznej. Poniższa tabela (tab. 2) pokazuje statystykę odnośnie pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami serca.
Tabela 2. Ilość pacjentów z konkretną jednostką chorobową.
Klasa diagnostyczna	Ilość pacjentów
Zawał mięśnia sercowego	148
Kardiomiopatie/ niewydolność serca	18
Blok odnogi pęczka Hisa	15
Zaburzenia rytmu serca	14
Przerost mięśnia sercowego	7
Choroby zastawek serca	6
Zapalenie mięsnia sercowego	4
Różne	4
Zdrowe przypadki	52

Program do detekcji i analizy odstępu QT postanowiono zaimplementować w środowisku Matlab. Jest to język programowania skryptowego wysokiego poziomu. Przy jego pomocy można w dość łatwy i szybki sposób zaprototypować algorytmy. W Matlabie napisano różne funkcje oraz korzystano również z gotowych funkcji oraz narzędzi pakietu Matlab, między innymi biblioteki do odczytu sygnału z bazy danych. Program Matlab jest również przydatny do przeglądania elektrokardiogramu, posiada wiele opcji, które ułatwiają przeglądanie takiej ilości danych.

## 4.2 Przetwarzanie sygnału EKG

Na samym początku tworzenia systemu do analizy sygnałów biomedycznych istotne jest wstępne przetwarzanie sygnałów, tak więc filtracja sygnału. Następnie skoncentrowano się na detekcji punktów charakterystycznych R w sygnale EKG. Kolejny etap to wyznaczenie początku oraz końca zespołu QRS oraz koniec załamka T.

### 4.2.1 Filtracja sygnału

Filtracja sygnału odbywa się na dwóch etapach. Pierwszy etap to wstępne, początkowe przetwarzanie sygnału. Natomiast drugi etap jest to filtracja zastosowana w algorytmie
do detekcji punktów R. W tym rozdziale skoncentrowano się głównie na tym wstępnym przetworzeniu sygnału i użytej w tym etapie filtracji. Na początku warto przedstawić surowy sygnał EKG z wykorzystanej bazy, większość sygnałów posiada podobny stopień szumów. Rysunek 7 przedstawia elektrokardiogram, bez żadnego przetwarzania, widać, że sygnał ten posiada wiele zakłóceń. Do tych zakłóceń można zaliczyć 3 główne:
- dryfująca linii izoelektryczna,
- zakłócenia sieciowe,
- zakłócenia pochodzące od sygnału mięśniowego (EMG, pol. Elektromiografia).
Filtracje podzielono na dwa etapy, jako pierwszy zastosowano filtr górnoprzepustowy, a następnie filtr dolnoprzepustowy. Do filtracji górnoprzepustowej wybrano filtr
o nieskończonej odpowiedz (IIR, ang. Infinite Impulse Response) Butterworth'a stopnia pierwszego z częstotliwością odcięcia Fc = 3 Hz. Po tak zastosowanej filtracji udało się pozbyć dryfującej linii izoelektrycznej (rysunek 8) oraz części zakłóceń, co można zaobserwować na rysunku 9. Następnie w celu pozbycia się zakłóceń sieciowych oraz tych, które pochodzą z mięśni zastososowano filtr o skończonej odpowiedzi(FIR, ang. Finite Impulse Response) dolnoprzepustowy rzędu 30 z oknem Blackmana oraz częstotliwością odcięcia, Fc = 40 Hz. Po filtracji sygnał w większości przypadku uległ wygładzeniu (rysunek 9), jednak pozostały też nagrania, które w dalszym stopniu były zaszumione.

Rysunek 7.Sygnał z bazy PTB bez filtracji.

Rysunek 8.Sygnał po filtracji górnoprzepustowej – brak dryfującej linii izoelektrycznej.

Rysunek 9.Sygnał po filtracji górnoprzepustowej – widoczne zakłócenia sieciowe.

Rysunek 10. Sygnał po filtracji dolnoprzepustowej – sygnał wygładzony.
### 4.2.2 Detekcja R-peaków

Do detekcji punktu charakterystycznego R, sygnału elektrokardiograficznego wykorzystano algorytm Pan Tompkins. Algorytm ten składa się z następujących etapów:
1. Filtracja – Na początku sygnał jest filtrowany z użyciem filtra dolnoprzepustowego drugiego rzędu o częstotliwości odcięcie około 11 Hz oraz wzmocnieniu 36. Warto dodać, że filtr ten wprowadza opóźnienie 6 próbek. Transmitancja tego filtru określona jest poniższym wzorem:
  H(z) = {(1-z^-6)^2} over {(1-z^-1)^2}
  Następnie zastosowano filtr górnoprzepustowy, którego częstotliwość odcięcia wynosi 5 Hz a jego wzmocnie 32. Z kolei ten filtr wprowadza opóźnienie rzędu 16 próbek
  a jego transmitancja jest wyrażona poniższym wzorem:
  H(z) = {(-1 + 32z^-16 + z^-32)} over {(1+z^-1)}
  Kolejny krok to filtr pasmowo-przepustowy, przepuszczający pasmo od 5 Hz.
  do 15 Hz. Filtr ten ma na celu pozbycie się szumów pochodzących od mięśni, zakłóceń sieciowych, pływającej izolinii oraz szumu związanego z załamkiem T.
2. Różniczkowanie sygnału – różniczkowanie sygnału pozwala wykryć punkty
   o największym nachyleniu. Sygnał różniczkujemy zgodnie z następująca transmitancją
H(z) = (1/8T)(-z^2 - 2z^-1 + 2z^1 + z^2)
1. Potęgowanie – polega na podniesieniu każdego punktu do potęgi drugiej. Stosuje się ten zabieg aby wszystkie punkty były dodatnie oraz aby nieliniowo wzmocnić dane.
2. Całkowanie z użyciem okna przesuwnego – zastosowano w celu wydobycia informacji o nachyleniu załamka R, według poniższego wzoru
y(nT) = (1/N)[x(nT-(N-1)T)+x(nT-(N-2)T)+...+x(nT)]
Progowanie – ostatni etap polega na detekcji maksimum. Wybrano minimalny przedział, który posłużył do wybierania kolejnych lokalnych maksimów przetworzonego sygnału. Oznacza to, że gdy wykryto maksimum kolejne będzie szukane dopiero po upływie 200ms. Gdy zbierzemy wszystkie lokalne maksimum następuje progowanie, które ma wyłonić maksimum załamka R tak zwany „R Peak”. Wyznaczono kolejne progi, które są automatycznie dostosowane do sygnału oraz jego szumu. Głównym zadaniem progowania jest wyodrębnienie odpowiednich maksimów, wszystkie użyte progi pozwalają odróżnić R Peak od innych charakterystycznych punktów takich jak maksimum załamka T.
Rysunek 11 przedstawia schemat omawianego algorytmu.

Rysunek 11. Schemat blokowy algorytmu Pan Tompkin
Działanie algorytmu zostało sprawdzone i wyniki jego działania są bardzo dobre, zdecydowana większość R peaków jest wykrywana. Więcej informacji na temat skuteczności działania algorytmu zaprezentowano w kolejnym rozdziale. Poniższe rysunki przedstawiają elektrokardiogramy z zaznaczonymi punktami R peak.

### 4.2.3 Detekcja punktów charakterystycznych

Jeśli chodzi o pozostałe punkty charakterystyczne to skoncentrowano się na wykryciu następujących punktów:
- początek zespołu QRS tzw. QRS Onset,
- koniec zespołu QRS czyli QRS End
- maksimum załamka T tj. T Max
- koniec załamka T czyli T End
Do detekcji punktu QRS Onset wykorzystano odcinek, którego właśnie początkiem jest punkt QRS Onset natomiast końcem punkt R Peak. Jest to odcinek o największym nachyleniu, znając jego równanie można znaleźć miejsce przecięcia z izolinią, które jest początkiem zespołu QRS. Podobnie wykryto punkt QRS End, tylko do tego celu wykorzystano oczywiście odcinek od punkt R Peak do punktu QRS End. Kolejny krok polega na detekcji punktu maksymalnego załamka T. W tym celu wykorzystano część sygnału, rozpoczynając od wypłaszczenia elektrokardiogramu po punkcie QRS End i trwającego 250ms. Następnie policzono wartość bezwzględną, aby wziąć pod uwagę załamki ujemne. Policzono maksimum lokalne o największej amplitudzie, oraz dokonano klasyfikacji czy załamek jest ujemny czy dodatni. Na samym końcu przystąpiono do detekcji punktu T End.
W tym celu wykorzystano wcześniej punkt T Max. Wzięto 50 ms. sygnału po punkcie T Max, a następnie z tych punktów wybrano połowę, która charakteryzowała się największym nachyleniem. Kolejny krok to znalezienie równania utworzonej przez te punkty prostej
i znalezienie punktu przecięcia z izolinia. Następnie do tak znalezionego punktu dodajemy odcinek od punktu T Max do punktu o największym nachyleniu na prostej. Tutaj dać jakiś rysunek oraz go opisać. Rysunki x i x+1 przedstawiają elektrokardiogramy z zaznaczonymi charakterystycznymi punktami.

Rysunek 12. Sygnał EKG z zaznaczonymi punktami charakterystycznymi – odwrócony załamek T

Rysunek 13. Sygnał EKG z zaznaczonymi punktami charakterystycznymi
## 4.3 Opis wykonanego programu

Jak wspomniano w rozdziale 4.1 jako narzędzia do napisania programu spełniającego wymagania niniejszej pracy użyto Matlaba. Poniższa tabela (tabela 3) przedstawia wszystkie zaimplementowane funkcje wraz z ich krótkim opisem.
Tabela 3. Opis wykorzystanych funkcji.
Nazwa funkcji	Opis
MainApp	Funkcja realizująca główna funkcjonalność programu, wczytuje wszytkie pliki z sygnałem dla konkretnego pacjenta oraz wywołuje dla nich funkcje QT_Interval
QT_Interval	Funkcja otwiera plik do którego będzie wpisywany raport wykonanego programu oraz wykonuje kolejne kroki algorytmu, które prowadzą do detekcji oraz analizy odstępu QT.
filtering	Funkcja realizuje filtracje(opisaną w rozdziale 4.2.1) sygnału
pan_tompkin	Funkcja, która wykonuje algorytm Pan Tompkin, wynikiem działania funkcji są indeksy punktór R.
qrsOnset	Funkcja dokonuje detekcji początku zespołu QRS
qrsEnd	Funkcja dokonuje detekcji końca zespołu QRS
tMax	Funkcja dokonuje detekcji punktu maksymalnego załamka T
tEnd	Funkcja dokonuje detekcji końca załamka T
qtCalculation	Funkcja oblicza odstęp QT według podanego wzoru
calculateStats	Funkcja oblicza podstawowe statystyki( średnia, mediana, odchylenie standardowe, wartość minimalna i maksymalna) dla wykrytych odstępów QT w sygnale oraz wpisuje je do pliku

Główna funkcją zaprojektowanego programu jest funkcja MainApp, której wywołanie w głównym wierszu poleceń pakietu Matlab uruchamia program. Argumentami tej funkcji jest jest numer pacjenta oraz wybór wzoru według jakiego obliczany jest odstęp QT, oraz flaga która informuje czy mają być tworzone wykresy. Następnie wywoływana jest funkcja QT_Interval, której argumentem jest sygnał EKG z odprowadzenia I, tworzony jest również plik, który będzie zawierał raport z wykonanego programu. Do pliku dopisywane są zmienne globalne takie jak parametry filtrów oraz ilość próbek i czas trwania programów. Następny etap to kolejno wykonywane kroki, takie jak filtracja sygnału, wywołanie algorytmu Pan Tompkin oraz detekcja punktów charakterystycznych. Na samym końcu obliczany jest czas trwania odstępu QT, według wybranego wzoru (Bazetta, Friderica, Framigham, bez korekcji). Na podstawie tych wyników wyliczane są podstawowe wartości statystyczne takiej jak, średnia, mediana, odchylenie standardowe, wartości minimalna i maksymalna oraz procent wykrytych załamków QT, których czas trwania wynosi powyżej 450ms. Użytkownik jest cały czas informowany o kolejnych etapach działania programu – wypis na ekranie oraz o wynikach działania kolejnych kroków programu, które również są wypisywane na ekran. Gdy ustawiona zostanie flaga draw, na ekranie pojawiają się również pomocnicze wykresy z każdego kolejnego kroku.

# Testowanie programu oraz analiza wyników
Krótki wstęp.

## 5.1 Testy
Jak testowano program oraz algorytm.

## 5.2 Statystyki
Przedstawienie uzyskanych wyników działania programu

## 5.3 Wnioski

Interpretacja otrzymanych wyników.

# Podsumowanie

Co udało się wykonać

# Bibliografia

[1] Historia elektrokardiografii, http://www.ecglibrary.com/ecghist.html , dostęp online: 27.05.2016
[2] Wyzwanie z roku 2006 zaproponowane przez organizacje PhysioNet http://physionet.org/challenge/2006/ , dostęp online: 27.05.2016
[3]Piotr Augustyniak: Przetwarzanie sygnałów elektrodiagnostycznych, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2001. Elektrokardiografia, s. 131- 192.
[4]Andrzej Szczeklik: Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom I, Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005, s. 89-92
[5] Opis punktów charakterystycznych, załamków, odstępów, odcinków w sygnale EKG, http://www.ecgsim.org/ , dostęp online 27.05.2016
 Uzupełnij bibliografie